温度控制报警系统及医用冷藏柜

预算价格2万

医用冷藏柜要求：

|  | 需 求 |
| --- | --- |
| - 箱体要求 | - 箱体材料：高强度工程塑料； - 内胆材料：PP； - 保温层材料：聚氨酯无氟发泡； |
|  | - 可用于冷藏2-8℃，含冷链验证报告； |
|  | - 容积：600L-700L； |

温控系统参数要求：

|  | 需 求 |
| --- | --- |
| - 无线管理基站 | - 采用广角大屏显示，可开关背光，实时循环显示本机及各测点温湿度数据； - 内置锂电池，市电供电中断情况下设备待机不小于24小时； - 具备报警管理功能，系统监测数据超限时进行就地声、光报警，并发送超限报警短信给还定人员，供电中断时可进行就地声、光报警，并发送断电报警短信给指定人员； - 温度测量范围：-30℃~60℃； - 湿度测量范围：0%RH~100%RH； - 通过GPRS与上级软件进行通讯； - 采用无线射频方式与终端设备进行通讯； - 无线射频通讯距离（可视）：≥ 1000米； - 具备断点续传功能，确保通讯异常时数据完整，后备记录容量≥ 100万条； - 传感器与设备采用活接设计，便于校准及维护； - 计算机关机情况下可独立管理系统保持正常运行； |
| - 无线采集终端 | - 采用广角大屏显示，可开关背光，显示测点编号、温度值、湿度值、电池电量、信号强度等信息； - 设备采用可更换电池供电，待机时间不小于0.5年。 - 与无线管理基站通讯采用无线射频传输方式，可视通讯距离：≥1000米； - 温度测量范围：-30℃~60℃； - 湿度测量范围：0%RH~100%RH； - 与无线管理基站通讯中断后自动记录数据，通讯恢复后自动上传期间数据，记录容量≥2500条； - 监测数据超限时，进行就地声、光报警提示； - 传感器与设备间采用延长线进行连接，活接设计，支持热插拔，便于校准及维护。 - 无线采集终端安装前，供应商提供所有探头的出厂合格证明，合格证明须经甲方审核。 |
| - 管理软件 | - 账户管理：支持授权管理功能，可实现分级管理，按权限策略智能隔离，满足使用过程中的安全管理需要。 - 监测管理：软件界面简洁，各测点数据显示清晰，可实时显示各测点的监测数据。 - 当实时探测的温湿度数值超限，该点位字体及底色变化为醒目颜色。 - 系统出现温湿度超限报警、断电等异常情况触发报警后，软件中可以填写处理日志，便于备案管理。 - 数据管理：系统自动储存监测数据。在用户设置上下限值之间时，每30分钟储存一次实时探测的温湿度数值；当有探测点位温湿度数值超限时，每2分钟储存一次该点位实时探测的温湿度数值，其余点位仍30分钟储存一次温湿度数值，该点位温湿度数值恢复正常后每30分钟储存一次实时探测的温湿度数值。 - 数据备份：系统具有数据库定期自动备份及手动备份功能，以满足日常管理所需的数据安全存储，以及系统容灾机制所需的安全恢复支持。 - 可根据条件精确或模糊查询历史储存的温湿度数据，条件包括：日期、时间、区域、点位、属性等。所查询的数据能够从系统导出到PC，方便用户备份到U盘、硬盘等外接设备。 - 系统可对用户查询的数据以图表形式展现，并能将图表保存至PC，方便用户进行数据分析。 - 数据展示格式：多样化，需包含专属格式、PDF、图片等。 - 审计追溯：能够精确的记录登录用户信息、登录时间、操作类别以及对应的具体内容，协助管理员进行审计追踪。 - 数据上传：系统留有数据接口，可与上级管理部门完成对接，满足相关部门实施在线远程监管的条件。 |
| - 质保期 | 1年 |

注：温度控制报警系统和医用冷藏柜分开报价。