娄底市中心医院产科单臂吊塔技术规格要求

单臂吊塔4台，预算合计24万元

- 要求

- 吊塔必须是国内一线品牌

- 保修期至少一年，每季度至少巡检一次

- 产品标准

- 吊塔产品符合国际标准ISO13485/ISO11197/IEC60601，欧盟CE等认证要求，认证文件中必须包含“吊塔”字样

- 吊塔材质不含有害金属物质，符合欧盟强制性认证RosH要求（提供证明文件）

- 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抑菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用，降低环境内因设备造成的感控风险。（提供抑菌证明文件）

（二）、安全标准

- 吊塔符合四倍承重系数安全负载要求。（提供医疗机构检测证明文件）

- 吊塔内部采用气电分离式设计，以保证使用安全。（提供医疗机构检测证明文件）

- 所有气管为进口品牌医用气体管路。（提供报关单及相关证明）

- 吊塔电源为单相220V电源，要求有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A。

- 气体终端要求：要求所有气体插座和接头为进口品牌，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

（三）、箱体标准

- 吊塔箱体可实现双面连接附件（例如：托盘、抽屉、输液架等），四面可安装气体、电源，满足临床能在最短距离、最方便的方式连接气、电和线缆管理要求。（供应商提供图示和说明）

- 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

- 所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

- 所有吊塔均须配有良好的机械刹车，保证吊塔不产生漂移。

- 抽屉采用自吸合式方式，方便医护人员操作。

- 具备输液架转移系统，输液架可以在吊塔和病床之间自由转移。

- 可选配横臂关节背景灯、终端箱地灯、抽屉照明灯等，方便医护人员夜间工作。

- 产品配置

单臂机械外科塔

安装部件：

基座：1个；

悬臂及连接柱：

机械单臂：1个（活动范围不小于750mm）；

连接柱(轻中型)：1个；

终端箱：

终端箱-吊柱： 1个（长度不小于800mm）；

吊柱装饰罩：数量1个；

终端箱把手：数量1个；

电源插座与通讯接口：

国标三级电源插口（10A/AC220V)：8个；

Ⅵ类网络端口： 2个；

等电位端子：2个；

气体终端与气体插头：

氧气气体插座+插头（德标，进口品牌）：1个；

空气气体插座+插头（德标，进口品牌）：1个；

负压气体插座+插头（德标，进口品牌）：1个；

附件：

网篮（300*200*100mm)：1个；

输液支架（带吊钩，不锈钢、高度可调）：1个；

延伸臂(双臂300+300)：1个；

导轨式托盘（长*宽不小于400mm*500mm，有封底板）：1个；

导轨式托盘（带抽屉、带边轨，长*宽*高不小于400mm*500mm*150mm）:1个；

HyPort3000单臂机械外科塔

| 编码 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| A | 安装部件： |  |
| 1 | 基座-长，适用于中型横臂 | 1 |
| 2 | 天花装饰罩-77mm-单塔 | 1 |
| B | 悬臂以及连接柱 |  |
| 1 | 机械单臂-中型-750mm | 1 |
| 2 | 连接柱-600 | 1 |
| 3 | 机械刹车 | 1 |
| C | 终端箱 |  |
| 1 | γ吊柱298mm*210mm*1000mm | 1 |
| D | 附件 |  |
| 1 | 导轨式托盘-430X480 | 1 |
| 2 | 导轨式托盘-430X480-单抽屉 | 1 |
| 3 | 延伸臂-导轨式-300+300 | 1 |
| 4 | 输液架-豪华型（I型） | 1 |
| E | 电源插座与通讯接口 |  |
| 1 | 等电位 | 2 |
| 2 | 罗格朗RJ45，含线，CAT6 | 2 |
| 3 | 电源插座_国标5孔_西门子 | 8 |
| F | 气体终端 |  |
| 1 | 气体终端_德式_太平洋_氧气 | 1 |
| 2 | 气体终端_德式_太平洋_压缩空气 | 1 |
| 3 | 气体终端_德式_太平洋_负压 | 1 |
| 4 | 气体插头_德式_太平洋_氧气 | 1 |
| 5 | 气体插头_德式_太平洋_压缩空气 | 1 |
| 6 | 气体插头_德式_太平洋_负压 | 1 |