技术要求

一、产品要求:双手皆宜，厚薄均匀，胶膜柔软，主要原材料为天然乳胶。手套必须反折不易污染，外包装符合院感要求。

二、灭菌要求:环氧乙烷灭菌，灭菌后环氧乙烷残留量不大于10ug/g.

三、技术要求: 1、扯断力:老化前≥7N,老化后≥6N:

2、拉扯伸长率:老化前≥650%，老化后≥500%;

3、不透水，无针孔，有粉手套表面残余粉末含量不大于10mg/dm2，

无粉(涂层)型手套表面残余粉末含量不大于2mg/只， 水抽提蛋白质含量不大于200ug/dm2。

四、型号:大、中、小。

用户根据要求采购有粉、无粉及型号，以年需求量为准，供应商按双报单价并带样品。