手术动力装置

共1套，预算30万

商务要求：至少保修一年，3~6月巡检一次，省内有维修点

技术参数：

| 序号 | 名称 | 技术性能及参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%； 7寸液晶触摸屏设计； 电机自动识别功能； 微电机式开颅和高速磨钻完美结合； 动力采用先进微电脑控制系统，系统功能多、噪音低、工作稳定； 具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用； 可设置最高转速，脚踏开关操控实现无级变速； BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计； 产品通过安全认证，企业通过CMD及CE医疗器械质量管理体系认证。 |
| 2 | 脚踏开关 | 线缆长3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制； IPX8防水等级，防滑、防侧翻； 踏板高度48mm，减轻脚疲劳； 精致小巧，造型时尚； 坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。 |
| 3 | 微电机 | ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率达150W，输出扭矩2.86N·cm，转速可达40000r/min； 高速磨钻用微电机，输出转速40000r/min，小巧重量轻，易于操作，最大外径ф20mm，重量110g； 带急停刹车功能，急停时间＜0.2S； 自动风冷技术，温升小，噪音低，噪音＜65dB，工作最高温度＜40℃； 体积小，重量轻，最大直径23.5mm，重量127g。 |
| 4 | 颅骨钻手柄 | 体积小，最大外径ф30mm，长130mm，轻质合金材料制造，重量0.445kg，可高温高压消毒； 带手把，握持舒适，轻巧方便，操控性强； 转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音<66dB。 |
| 5 | 颅骨钻头 | 机械式钻穿即停功能，确保操作安全； 高精密快装卸接口设计； 钻头规格：ф6mm、ф9mm； 刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用。 |
| 6 | 颅骨铣手机 | 结构小巧，最大柄径22mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作，操作方便； 超轻，重量148g，低噪音、低振动，最高转速时，空载噪音<67dB，工作最高温度<40℃； 快速铣刀安装接口； 脑膜护鞘可选360°自由旋转设计，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全； 无级调速，最高输出转速40000r/min； 可高温高压消毒。 |
| 7 | 颅骨铣刀 | 专利螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性； 直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷； 头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm，最小铣切半径R5mm； |
| 8 | 磨钻手柄 | ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 最大直径20mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计； 最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音<67dB，长时间运行最高热平衡温度<38℃； 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 |
| 9 | 磨钻头 | 钨钢材质，抗弯抗扭，锋利耐用，可高温高压消毒； 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，高速转动下径向跳动量＜0.01mm； 金刚砂球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，柄径Φ2.38mm； 钨钢球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，柄径Φ2.38mm； 最高转速80000r/min。 |
| 10 | 清洁套件 | 医用高速传动部件专用清洗剂、润滑剂 |