精子质量分析仪招标参数

共1台，预算35万

商务要求：至少保修一年，3~6月巡检一次，省内有维修点

- 技术参数：

- 1. 全自动扫描分析：显微镜自动聚焦，自动扫描采集精子动态视频与形态学图像。

- 2. 自动分析所有结果，从放置样本开始，全程全自动分析，无需人工操作；可实现X、Y、Z三个平台全自动扫描对焦。

- 3. 浓度、活力动态检测模块具备相差版分析功能。

- 4. 可在明场和相衬条件下进行动力学分析，精子自动识别，杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。

- 5. 产品注册技术要求中采集分析时间≤1.5秒。

- 6. 为了保证检测结果的准确率和重复性，产品注册技术要求中需包含精子个数的捕捉准确率，且误差不得高于±5%，精子密度、活率测定结果的CV值不得高于5%。

- 7.高级过滤器：可对圆细胞、上皮细胞及大片气泡等非精子细胞进行自动过滤，解决了在相差显微镜下因上述非精子细胞的发亮而系统自动识别错误的问题。

- 8. 圆细胞浓度自动识别分析功能：无需人工来计数圆细胞的浓度，在精子自动分析的过程中自动识别并计算出圆细胞的浓度。精子凝集度自动识别和过滤功能：系统可对精子凝集度进行自动识别，并可以自动过滤凝集的区域。

- 9.精子形态学自动识别分析模块

- 全自动扫描分析，每个样本扫描和分析200个精子平均速度为60秒，可按照预设精子总数或视野数扫描；

- 正常精子分析符合率≥98%，异常精子分析符合率≥94%（需提供CFDA认证的医疗器械检验报告，提供原件备查）

- （3）系统可适用Diff-Quik、Shorr、改良巴氏等多种WHO第五版推荐使用的染色方法；

- 10. 精子DNA完整率分析模块：

- 可自动分析染色后的精子光晕和核之间的比例，自动统计分析精子DNA碎片完整率，可自动分析大晕轮、中晕轮、小晕轮、无晕轮、退化精子个数和比例。

- DNA碎片个数符合率≥93%。

- 可自动检测分析项目≥60个项目：精子总数、活动精子总数、精子浓度、精子活率、前向运动精子（PR）百分数及浓度、非前向运动精子（NP）百分数及浓度、不动精子（IM）百分数及浓度；平均曲线运动速度、平均直线运动速度、平均路径运动速度等。

- 12.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版和第五版的标准。

- 13.统对分析的每个精子都进行了自动编号，得出每个精子的详细数据，并可以显示每个精子的VCL、VSL、VAP三项详细曲线图。

- 14精子浓度月质控图表：可进行95%可信区间检验，使用专用质控珠进行日质控，绘制月度质控图曲线，并打印输出。可将每个月的浓度、总活力、PR、NP、IM、精子总数等数据自动统计并计算出每个数据的均值，每隔一段时间自动计算生成质控图表。

- 15.XBar和S图表：可为精子浓度、总活动力、PR、NP、IM、精子存活率、精子形态等数据计算并自动生成XBar图，并可自动计算出标准差SD、均值MV、均值平均数、标准差平均数、警戒线、处置线；数据保存到数据库中，方便以后调取打印。

- 16.LIS通讯：无需手工导出数据连接lis，可自动导出每个病历数据与医院LIS系统实现无缝连接，支持扫描输入病历功能。

- 硬件参数：

- 显微镜：进口三目相差显微镜，转盘式相差聚光镜。(需提供进口显微镜的医疗器械注册证)

- 全自动扫描平台：X、Y、Z三轴电动控制，可实现三轴全自动扫描聚焦。

- 摄像机：进口高清彩色数字摄像机。

- 主机：CPU：Inetl 酷睿八代3.5 G；内存：8G DDR3；硬盘：≥1TB。

- 显示分辨率不低于1920×1080；

- 恒温系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。

- 打印机：彩色打印机。