超声经颅多普勒血流分析仪技术参数

共一台，预算12万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

1、操作系统∶Windows 7

2、PW深度∶5-120mm,精度1mm

3、取样容积调节（PW）：0、77mm～20mm
4、发射功率∶1-150mw可划分为（1-700%）可调

5、工作方式：2MHz PW  2MHz PW 4MHz

6、增益范围：1～56dB

7、扫描速度∶4-12秒可选

8、频谱显示∶一千种以上色板任意选择

9、图像增益∶0-7共8级可选

10、全信息动态回放∶>30h，频谱图像和声音同步回放

11、图像存贮∶>20000幅频谱图像

12、汉字输入∶五笔,智能ABC,全拼, 微软拼音,并可选接写字板

13、参数计算∶支持手动、静态、动态三种方式计算血管参数值并可切换

14、频谱：128点、256点、512点FFT 频谱显示

15、八段全信息M能量波

16、栓子监护功能：单通道、双通道可选，双通道栓子监护，自由设置栓子阀值

17、通过SQL数据库技术，保存检查参数和结果，可按检查日期、病人ID号、姓名、年龄等任意条件查询，可以方便快捷的读取医院病人各种信息，并上传检查内容和图像等结果。

18、纺垂波技术：原始多普勒信号的重现，可靠辨别真伪栓子信号

19、监护趋势图：长程监护信息趋势图显示

20、采集过程速度快，系统通过扫描条形码识别病人信息，医生不再需要手动录入姓名、年龄、性别等内容，减轻了检查医生工作量，大大提高了工作效率。

21、产品拥有国家版权局颁发的软件著作权登记证书（可提供相应证件复印件并加盖公章）

配置：

- 主机：4G内存、1T硬盘 一台

- 高速彩色喷墨打印机 一台

- 22寸液晶显示器 一台

- 2MHz PW探头 二个

- 4MHz CW探头 一个

- 专用高档推车 一台

- 无线键盘、无线鼠标  各一个

- 脚踏开关  一个

- 专用USB小键盘 一个

- 使用说明书 一本