经皮黄疸仪

共一台，预算4万元

商务要求：至少保修一年，省内有维修点

技术参数：

1、适用于动态监测新生儿血清胆红素经皮值；

2、产品为国内一线知名品牌。

3、检测方法：光反射式，蓝、绿光比较；

4、三位数字液晶显示，错误数据可清除，单位为mg/dl、umol/l，两种单位数值自动切换，滚动显示；

5、可进行2-5次平均值计算；

6、读取方法：通过新生儿前额可直接测定经皮胆红素值；

7、测量误差：0～15为±1   16～25为±1.5；

8、仪器准确度（A）不大于预定值的6%，重复性（CV）不大于3%；

9、光源：氙闪光灯；

10、电源：4.8伏镍氢电池组；

11、开启准备时间：小于5秒；

12、充电器：输入220V50HZ，输出6V0.3ADC；

13、校验盘：对白色屏显示00或01，对黄色屏显示20.0±1；

14、仪器体积小，操作简单，携带轻便，重量不大于200g。

基本配置：

主机         1台

充电器       1个

色屏校验屏   1个