根管测量仪

一、功能简介

1、配有彩色液晶屏，图像清晰，多种颜色清晰指示针在根管中的轨迹；

2、基于多频独立网络测量技术，自动校准保证了测量的准确度；

3、锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒，避免交叉感染；

4、电池可充电，不必反复更换电池；

5、可折叠，方便调整视角。

6、设定根尖止点功能，可根据专业化需求设定，及时提醒测量距离

二、设备安全分类

1、按防电击类型分类：带内部电源的Ⅱ类设备；

2、按防电击程度分类：BF型应用部分；

3、对进液防护程度：普通器材（IPX0）；

4、按运行模式分类：连续运行设备。

三、主要技术参数

1、电池：3.7V/750mAh

2、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz

3、输出信号电压：≤～200mV

4、输出信号频率：400Hz和8kHz

5、功耗：≤0.5W

6、显示：4.5寸LCD屏

7、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

四、主要配置

主机 1台

测量线 1根

锉夹 4根

唇挂钩 5个

探针 2根

电源适配器 1个

测试器 1个

使用说明书 1本

合格证 1份

保修卡 1份

装箱单 1份