医用升温毯主要参数

一、技术参数

1主机面板具有一键式温度设自然风键、38℃、43℃左右等快捷键、温度调节及风量调节键

2温度调节范围33-43℃℃ 最小调整步进0.5℃，任意温度可调节

3风量≥5档可选

4送风管1.2M-1.7m可伸缩调节

5进口品牌加热风机

6耗材需兼容其他品牌暖风毯主机

7升温方式：充热空气式

8液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自

然风输出、显示当前风量等级

9具有空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm

10最大运行风量噪声2档≤53dB、1档≤48dB

11具有温度传感器，温控精准，可实时显示当前温度

12正常工作条件：环境温度+10℃~+40℃相对湿度30%~75%、大气压力700hpa~1060hPa °

13具有全身盖毯、全身垫毯、上/下半身毯、儿童全身盖毯等各种型号保温毯，具有防水设计。

14超高温报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

15多种声、光、图文报警提示温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报

警、加热器故障报警、传感器故障报警等。

16 具有可重复使用的毯子，上/下半身毯，全身垫毯，儿童型号等毯子，毯子可高温高压消毒，浸泡消毒，符合院感要求。

二、商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。