经鼻高流量氧疗仪招标参数

# 一、技术参数

1﹑具有成人模式和儿童模式两种；

2﹑流量范围：10-60L/min（成人）(调节幅度: 1LPM)， 2-25L/min（儿童）(调节幅度: 1LPM)；

3﹑湿化：>33mg/L 370C ; >12mg/L 310 C~360 C ；

4﹑氧浓度监测及准确度：21%~90% ；

5﹑根据临床需求温度调控范围:31-37℃（成人），31-34℃（儿童）；

6﹑预热时间要求10分钟内即可达到37℃；

7﹑实时监测参数:流量﹑温度﹑氧浓度；

8﹑机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染；

9﹑为防止烫伤病人，输送给病人端气体最高温度小于43℃；

10﹑报警暂停为120s并带有声音报警；

11﹑内置1MB存储，可记录8000条输出报警和使用记录；

12﹑数据报告：配置数据读取软件，可查看报告并分析；

13﹑报警：超温、系统故障、断电、检查水罐、检查加热丝、管路不匹配、检查堵塞、高低氧浓度，温度超范围，SD卡未安装；

14﹑具有红外水位监护功能，防止缺水导致干烧；

15﹑具有低，中，高三种湿气输出选择，可适应不同患者的需求；

16﹑屏幕≥2.0英寸显示屏；

17﹑加温湿化器的湿化水罐由水瓶自动加水；

18﹑所有气体为单向，不会折返进入机器，设备所有部件无需消毒。

# 二、其它要求

| 1.4 | 其它要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 注册证及原厂技术参数 | 提供投标产品的国内医疗器械注册证（有附件“产品技术要求”的，须提供包含技术参数的附页部分）和原厂技术参数（Datasheet）。 |
| 1.4.2 | 投标产品质量与配置清单 | 提供投标产品的详细配置清单，注明分项设备或附件的型号规格、制造商、数量单位。提供产品合格证。 |
| 1.4.3 | 选购件报价 | 选购件单独报价，不含在投标总价中；未列出的内容均视为已包含在投标总价中。 |
| ▲1.4.4 | 耗材及配件报价 | 提供耗材（如有）和主要维修配件的报价单。 |
| 1.4.5 | 软件接口和软件备份 | - 如产品有系统及应用软件，需负责与我院现有软件系统安装连接，并由中标方承担接口费；需提供整机系统及功能软件安装备份文件。软件终身免费升级、现场维护、维修、安装。 |
| 1.4.6 | 产品介绍彩页 | 提供原厂产品介绍彩页或清晰彩色扫描打印件，拒绝黑白复印彩页。 |
| 1.4.7 | 货物生产日期 | - 提供的货物必须为招标前10个月以内或招标后生产的，否则买家有权拒收。 |

说明：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

- 三、商务参数

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

*6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。