**产品招标参数**

|  |
| --- |
| 1.产品规格外形尺寸：≥2000mm（长）x900mm（宽）x170mm（高）。  2.最大承重≥180kg。  ▲3.具有监管部门认证的翻身功能（注册名或注册证体现翻身功能）  4.波动交替时间10min/15min/20min/25min。  5.定时翻身时间30min/60min/105min/150min。并可与波动功能同时启动  6. 与床体分离的快速放气手动装置。  7.电源220V/230V/50HZ，功率≤75W。  8.气垫重量约12kg。  9.分段式护栏设计，适配各种二折三折手摇及电动病床，绑带数量 2条。  10.非单管连结的整体成型的功能气囊。  11.十档手动调节床体压力。  ▲12.胸部多点位震动功能。  ▲13.具有头部防侧歪反向气囊。  14．非PU的织物防水透气面料。  15.双气泵，充气速度为30L/min,5分钟内充满床垫，断电提供≥12小时气压维持。  16.外置气泵，可以搭配医院各种病床组合使用，四围高弹海绵护栏。  17.关键位置气管设置波纹管保护，防止因外力重压产生折管导致供气中断。  18.电源线隐匿式收纳，防止电源线被护栏夹断导致触电。  19. 工作噪音≤45分贝，空载达到32±10%度翻身角度。（需提供官方检测报告） |

商务参数

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按合同签订时间要求送货上门，逾期按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，质保期满设备运行正常予以支付。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保一年，质保期内每年巡检两次。