微酸性电解水生成器参数

一、技术参数要求

★ 1、设备主机符合《酸性电解水生成器卫生要求》(GB28234-2020)国标要求，设备为无隔膜电解，电解槽寿命≥3000小时，有效氯浓度范围10-80mg/L，ph值介于5.0-6.5之间。

2、设备主机取得省级疾控部门出具的检测报告，包括但不限于：毒理性检测、微生物杀灭检测、金属腐蚀性检测等。

3、设备可通过液晶显示屏直观查看设备的产水流量、浓度、电解液液位、异常报警等运行状态，设备故障时可自动切换至原水系统，不影响医院牙椅用水。

4、设备具备双出水口，可生产两种不同浓度的微酸性电解水：其中一出水口供牙椅用水；牙椅工作间隙，可根据实际需求调节设备制水浓度以后，通过另一出水口提供微酸性电解水，用于医院院感（卫生手、物体表面、织物等）、环境及清洁工具的消毒。

5、需求说明：系统需满足医院 10 台以上牙椅的日常水路消毒需求。

6、设备、耗材需求：设备需求 1 套，配套耗材专机专用电解液，随设备赠送电解液3桶；配套氯浓度检测试纸免费提供。

★ 7、牙椅水路须走专线，供应商在湖南省内须有同类型牙椅水路改造工程的施工经验，同时负责全院的牙椅水路改造工程。

8、设备产水量与浓度可根据实际需要在指定范围内即时进行任意调节，设备产水量≥300L/hr，储水量≥60L。

9、设备主机具备现场即时生产微酸性电解水的特点（现制现用），生产的微酸性电解水可直接用于漱口水、洁牙机水、手机、三用枪等牙椅所有用水。

10、设备主机可全自动运行与自动开关机，日常使用无需手动操作。

11、设备生产厂家具有消毒器械资质，设备主机通过消毒产品卫生安全评价报告备案。

12、满足科室要求，搬新门诊医技楼时，提供免费迁机安装一次。

1. 商务参数

\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

\*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

\*4、交货地点：娄底市中心医院。

\*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。