摆动型恒温循环解冻箱参数

技术参数要求:

1.存水量:≥90kg±5%

2.循环能力:≥40kg/min

3.控温范围:室温～60℃，控温精度	±1℃

4.化浆量:≥24袋/次

5.解冻时间:8～10min

6.具有摆动功能，血浆解冻框摆动频率≥20次/min

7.实时显示温度/时间的变化曲线，可溯源

8.具有多种解冻模式，适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。

9.超温自动断电报警功能，有水位保护功能。

10.可自动注水、预热、加温、排水，实现循环清洗。

11.具有上排水功能，工作室无需地漏。

商务参数要求:

▲1.运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

▲2.交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

▲3.付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

▲4.交货地点：娄底市中心医院。

▲5.质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保三年，质保期内每年巡检两次。