儿童高流量氧疗机招标参数

一、技术参数

功能：通过高流量的空氧混合器提供精准的氧浓度、高流量的混合气体，充分加温加湿后通过鼻塞装置输送给患者。

一、性能要求

**\***1. 标准支架、加温湿化器与主机为同一品牌;

**\***2. 氧浓度、氧流量和压力值连续可调,直接设置参数，无需计算或者参照对照表；

**\***3. 采用精密可调的空氧混合器，无氧电池消耗；气动气控，氧浓度和流量分开调节互不影响;

1. 表面经过阳极氧化处理；
2. 供气压力不平衡报警；
3. 配重复使用的CPAP压力发生器；

二、技术参数要求

（一）、主机参数

1. 氧浓度（FiO2）调节范围：21%～100% 精度：&lt;±5%
2. 流量调节：0～18LPM 精度：&lt;±5%

3. 持续气道正压(CPAP)调节: 3厘米水柱～10厘米水柱；

4. 气源提供：空气：0.3MPa～0.4MPa；氧气：0.3MPa～0.4MPa；

5. 供气压差报警：供气压力差在0.05MPa～0.12MPa，声音报警。

（二）、湿化器参数

1 控制功能：无级自动温度控制(28℃～75℃)，
2 保护功能：具有干烧、过热保护功能
3 温度监测：数字温度显示0～75℃

4 使用温度：28℃～37℃

5 最高温度：75℃
6 最大水量：280mL
7 最大流量：180L/min
8 最大工作压力：2kpa；进口：15mm ；F出口：22mm

**二、商务参数**\*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。\*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

\*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。\*4、交货地点：娄底市中心医院。\*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

\*6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。