娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院设备科医疗器械招标文件

（超低温冷冻箱等设备院内公开挂网）

二〇二三年十二月

- 第一章 投标邀请

- 超低温冷冻箱等设备项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：超低温冷冻箱等设备采购项目

- 采购方式

- 院内公开挂网，最低价评分，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定。

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：具体时间另行通知

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：张思远 15115875288

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

3、投标文件的投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 3.4投标文件报价按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 预算总价（万元） | 是否允许进口设备投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -70度冷冻箱 | 1 | 7.3 | 否 |
| 2 | 医用冷藏冰箱（≥350L） | 1 | 0.505 |  |
| 3 | 医用冷藏展示冰箱（双开门） | 4 | 6.6 |  |
| 4 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 5 | 1.185 |  |
| 5 | -18度以下医用冷冻箱 | 1 | 0.93 |  |
| 6 | -30度以下冷冻保存箱 | 1 | 0.48 |  |
| 7 | 4G采集器 | 6 | 1.5 |  |
| 合计 |  |  | 18.5 |  |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

技术参数：

（一）-70度以下冷冻箱（1台）

1、有效容积≥550L，可分层≥4层；

2、可调温度至少包括 -45℃~-	70℃范围；

3、配备两台变频压缩机，配备两套独立的制冷系统，当一套制冷系统故障时另一套制冷系统可保持箱内温度超低温；

4、具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

5、可采用声音和灯光的方式分别进行多种故障报警，至少包括：高低温超限、传感器故障、断电、开门时间过长、电池未连接、A/B系统故障；

6、多重保护功能，开机延时保护、过电流保护、显示屏密码保护、断电记忆数据保护；

7、微电脑控制，LCD电容显示屏，可直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，可连接wifi网络；

8、采用HC环保制冷剂，在25℃环温下运行时，耗电量≤8Kw.h/24h；

9、箱内温度均匀性要求：四角及中心温度均匀度≤±3℃；

10、在25℃环温下运行时，降温至-80℃，所需时间≤4小时；

11、一体式手把门锁，可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；

12、内胆为防腐蚀导热快的材料，配备四个发泡内门并带密封条，外门密封≥4层；使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；

13、配备节能风机，具有可加热平衡孔模块，可短时间内连续开门；

14、具有≥3个测试孔，内置5V冷链供电系统；

15、配备大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高低温报警温度、输入电压、环温等数据，且可通过USB数据接口导出全部数据，支持excel和PDF格式；

16、标配RS485数据接口，可同计算机网线连接；配物联模块，可用手机APP实时监控冰箱运行状态;

17、具有数据上传/下载功能，可以通过USB接口上传和下载箱内温度数据、报警记录以及事件记录等；

18、具有事件记录功能并能下载到电脑上，实现数据分析存档；配备文件夹和置笔盒；

19、标配≥两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行；

20、整机保修≥5年；

21、具有医疗器械注册证，有ISO9001证书；

22、配备1个同品牌智能4G温度采集器及温度监控云平台，支持24小时自动监控记录设备运行状态，发生异常情况可通过电话/短信/微信/APP等多种方式远程报警。

23.1、硬件设备

23.1.1、4G采集器标配屏幕及单路温度传感器，量程-200℃至150℃，标配一路门开关传感器，可检测冰箱、冷库等设备的温度数据及开关门状态。

23.2、管理软件

23.2.1、可在PC网页端、手机APP端和微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。

23.2.2、支持APP和微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。

23.2.3、支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警。

23.2.4、报警方式：支持报警策略定制，支持短信报警、电话报警、微信报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。

23.2.5、数据报告管理：可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

23.2.6、软件具备公安部监制的信息系统安全等级保护第三级备案。

23.2.7、软件免费提供三年服务，三年后服务如需延期，按上限服务金额不超过300元/年一个模块支付。

24、冷冻箱、4G采集器和管理软件为同一品牌。

（二）医用冷藏冰箱（1台）

1、有效容积：有效容积≥350L，外部尺寸≤600*630*1980m；

2、温度控制：微电脑控制，箱内温度范围2-8℃，LED数码管实时显示箱内温度，控温精度及显示精度均≤±0.1℃；

3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体，LBA无氟发泡，外壳和内胆采用喷涂钢板；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，能提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：翅片式蒸发器，丝管式冷凝器；

6、温度均匀性：箱体温度均匀度≤±2℃，波动度≤4.5℃；

7、控温技术：≥3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。

8、门体结构：门体双层钢化玻璃，电极式加热防凝露，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；具有自关门设计；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

10、物联通讯：具有Wifi接口，可连接网络；

11、温度监控：配备≥1个测试孔，方便对箱内温度进行监测；

12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，出厂标配≥4个搁架；

13、节能降噪：运行噪音≤41分贝.

14、柜内照明：内设LED照明灯；

15、固定移动：配备2个万向脚轮、2个定向脚轮、2个止动底脚；

16、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

17、断电报警：产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间≥48小时；

18、安全保障：门体带暗锁；

19、宽电压带：配备宽电压带，能在200-240电压下使用，配置滤波器、可插拔电源线；

20、资质认证：有医疗器械注册证，有ISO9001证书；

21、配备1个同品牌智能4G温度采集器及温度监控云平台，支持24小时自动监控记录设备运行状态，发生异常情况可通过电话/短信/微信/APP等多种方式远程报警。

21.1、硬件设备

4G采集器标配屏幕及单路温度传感器，量程-200℃至150℃，标配一路门开关传感器，可检测冰箱、冷库等设备的温度数据及开关门状态。

21.2、管理软件

21.2.1、能够在PC网页端、手机APP端和微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。

21.2.2、支持APP和微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。

21.2.3、支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警。

21.2.4、报警方式：支持报警策略定制，支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。

21.2.5、数据报告管理：可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

21.2.6、软件具备公安部监制的信息系统安全等级保护第三级备案。

21.2.7、软件免费提供三年服务，三年后服务如需延期，按上限服务金额不超过300元/年一个模块支付。

22、冷藏冰箱、4G采集器和管理软件为同一品牌。

（三）医用冷藏展示冰箱（双开门）（4台）

1、容积尺寸：有效容积≥1050L，外部尺寸≤1420*630*1980mm；

2、温度控制：微电脑控制，箱内温度范围2-8℃，LED数码管实时显示箱内温度，控温精度及显示精度均≤±0.1℃；

3、整体结构：立式，双开真空玻璃门体，LBA无氟发泡，外壳和内胆采用喷涂钢板；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，能提供组件铭牌证明；

5、制冷系统：翅片式蒸发器，丝管式冷凝器；

6、温度均匀性：箱体温度均匀度≤±3℃；

7、控温技术：≥3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器；

8、门体结构：门体双层钢化玻璃，电极式加热防凝露，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；具有自关门设计；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

10、物联通讯：具有Wifi接口，可连接网络；

11、数据监控：配≥2个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测；

12、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，出厂标配≥12个搁架；

13、节能降噪：运行时噪音≤45分贝；

14、柜内照明：内设LED照明灯；

15、固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚；

16、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

17、断电报警：产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间≥48小时；

18、安全保障：门体带暗锁；

19、宽电压带：配备宽电压带，适合220-240电压下使用，配置滤波器、可插拔电源线；

20、资质认证：有医疗器械注册证，有ISO9001证书；

21、温度监控：配备1个同品牌智能4G温度采集器及温度监控云平台，支持24小时自动监控记录设备运行状态，发生异常情况可通过电话/短信/微信/APP等多种方式远程报警。

21.1、硬件设备

21.1.1、4G采集器标配屏幕及单路温度传感器，量程-200℃至150℃，标配一路门开关传感器，可检测冰箱、冷库等设备的温度数据及开关门状态。

21.2、管理软件

21.2.1、能够在PC网页端、手机APP端和微信端查询所辖设备的汇总信息，包含总的设备数量、报警设备数量、离线的设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。

21.2.2、支持APP和微信报警推送，能够在手机端实时收到设备的报警内容。

21.2.3、支持报警项：数据异常报警、采集设备异常报警、网络异常报警、服务器异常报警。

21.2.4、报警方式：支持报警策略定制，支持短信报警、电话报警、微信报警、邮件报警、系统弹出报警、系统声音报警等多种报警方式。

21.2.5、数据报告管理：可输出针对本部门设备运行情况生成报告，并通过邮件的方式发送订阅报告，也可以在系统中随时导出设备报告信息。

21.2.6、软件具备公安部监制的信息系统安全等级保护第三级备案。

21.2.7、软件免费提供三年服务，三年后服务如需延期，按上限服务金额不超过300元/年一个模块支付。

22、冷藏展示冰箱、4G采集器和管理软件为同一品牌。

（四）医用冷藏冷冻冰箱（5台）

1、有效容积：有效容积≥205L；

2、整体结构：立式，上下双发泡门，吸附内胆，冷藏室容积≥127L，冷冻室容积≥78L；

3、温度控制: 微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度≤±1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10至-25℃ 温度可调节；

4、核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，采用板管式蒸发器，丝管式冷凝器，能提供铭牌证明；

5、资质认证：产品具有医疗器械注册证，制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书；

6、门体结构：发泡门设计；

7、制冷系统：单压机复叠制冷系统，冷藏室可单独停用；

8、温度均匀性：风冷系统，冷藏室温度均匀性≤3℃、波动性≤2℃；

9、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；

10、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，配≥3个搁架；冷冻室配4个ABS塑料抽屉；

11、柜内照明：内设LED照明灯；

12、固定移动：配4个脚轮和2个平衡底脚；

（五）-18度以下医用冷冻箱（1台）

1、立式单开门，有效容积≥250L；外部尺寸≤700*705*1800mm；

2、采用微电脑处理控制系统，数字显示箱内温度。速冻按键可实现快速降温；

3、额定功率≤165W；

4、有压力平衡孔，可平衡内外压力，支持短时间内多次开关门；

6、产品具有测试孔，方便安装冷链温度监控系统；

7、温度范围-10℃～-25℃可调节，箱内温度均匀度误差≤±3℃；

8、支持多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器报警）两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；

9、配备脚轮可移动；

10、门体带锁扣设计，可加挂锁；

11、材料：机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，外门采用双密封条；

13、抽屉：标配≥6个抽屉，抽屉带有标识卡槽；

（六）-30度以下冷冻保存箱（1台）

1、温度范围-20℃至-40℃可调节，控温精度0.1℃；

2、箱内有效容积≥92L；

3、微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、环温高报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、宽电压带，能在200~240V电压下使用；

9、采用HC环保制冷剂和制冷系统，LBA无氟发泡，搁架式蒸发器；

11、箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质，箱体背板采用镀锌钢板；

13、门体嵌入式可拆卸密封条；

15、门体机械暗锁+锁扣；

16、标配≥3个抽屉，每个抽屉均带标示贴槽；

17、测试孔设计，方便用户测试使用；

18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

19、运行噪音＜30dB；

- 商务参数：

1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
    2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- 3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- 4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
    5、质保与售后：-70度以下冷冻箱整机质保5年，其他整机和4G采集器保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（按法律规定提供证件）、生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件参数响应表中必须标注响应项佐证材料所对应页面。

10、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

医疗设备采购合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：朱振宇

联系电话：15673845559

乙方（供货方）：

统一社会信用代码：

地址:

联系人：

联系电话：

甲方通过医院公开挂网 采购超低温冷冻箱等设备，乙方为成交供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购超低温冷冻箱等设备事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条 采购内容

- 1.1 设备名称、品牌、型号、价格

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 数量（台/套） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -70度冷冻箱 |  |  |  | 1 |  |
| 医用冷藏冰箱（≥350L） |  |  |  | 1 |  |
| 医用冷藏展示冰箱(双开门） |  |  |  | 4 |  |
| 医用冷藏冷冻冰箱 |  |  |  | 5 |  |
| -18度以下医用冷冻箱 |  |  |  | 1 |  |
| -30度以下冷冻保存箱 |  |  |  | 1 |  |
| 4G采集器 |  |  |  | 6 |  |
| 合计价款金额（大写）： 元整 人民币（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

- 1.2 本合同约定价格为固定价格，在本合同履行期间，不因市场价格波动作任何调整。

- 1.3 本合同约定价格包括且不限于设计费、材料费、人工费、安装费、包装费、运输费、装卸费、调试费、检测、检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用。

- 1.4 乙方提供-70度冷冻箱、医用冷藏冰箱（≥350L）、医用冷藏展示冰箱(双开门）6台设备安装的温度监控云平台管理软件3年免费使用期限，使用期限自本合同设备总体验收合格之日起算；管理软件在免费使用期限内的故障及升级等，均由乙方负责免费处置到位，确保管理软件运行正常，能够满足甲方需求。

- 第二条 交货时间、地点、运输及装卸

- 2.1 交货时间：乙方应在接到甲方通知15日内将设备运至甲方指定交货地点，并在到货后1日内完成安装、调试，办理验收手续并交付甲方使用。

- 2.2 甲方指定交货地点：娄底市中心医院设备科（湖南省娄底市娄星区长青中街51号）。

- 2.3 运输及装卸：由乙方自备交通运输工具将设备运至合同约定地点，并负责设备装卸的人工及费用。

- 第三条 质量标准、质量验收、包装要求

- 3.1 质量标准：乙方提供设备的质量、安装应符合或优于国家标准；如响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则设备的技术参数和质量标准以响应文件为准。

- 3.2 质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

- 3.2.1 到货验收：乙方将设备运至指定交货地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证）和原厂售后质保承诺书。甲方自接到乙方通知之日起7日内组织人员对设备按合同约定及厂家出厂装箱单进行到货验收，经甲方验收合格后签署验收报告单，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训。如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以更换。

- 3.2.2 拆包、安装、调试、培训验收：乙方将设备全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起7日内自行组织或委托第三方进行总体验收，验收合格后签署总体验收报告单。如经甲方或第三方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以返工并承担所有费用。

- 3.2.3 甲方验收时如发现乙方所交付、安装的设备不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

- 3.3 包装要求：乙方提供的设备必须为原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

- 第四条 安装、培训、通知等事项

- 4.1 甲方负责协调、处理与安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

- 4.2 甲方委派  杨娟  作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。

- 4.3 乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

- 4.4 乙方在安装、调试过程中应加强操作人员的安全教育，杜绝安全事故的发生。

4.5 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式送达本合同约定的联系方式。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

4.6双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

- 4.6.1甲方的文书送达地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院；收件人：朱振宇，联系电话： 15673845559 。

- 4.6.2 乙方的文书送达地址：          ；联系人：      ，联系电话：        。

4.7上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

- 4.8以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起三日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第五条 售后服务

5.1 本合同-70度以下冷冻箱整机质保期为5年，其他设备质保期为3年；质保期自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起算。

- 5.2 乙方在质保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。如设备在质保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时内响应，响应后4小时上门服务，相关费用由乙方承担。如乙方不及时履行保修义务，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的相关费用，在支付价款中予以扣除或要求乙方支付对应货物价款。

- 5.3 质保期内，乙方每年至少对设备进行一次巡检并向甲方提交巡检记录。

- 5.4 质保期届满后，如设备出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时内响应，响应后4小时上门服务，相关费用由甲方承担。

- 5.5 乙方须指派         ，电话：           专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员发生变动，应及时通知甲方。

- 第六条 结算、付款方式

- 6.1 甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付结算价款：自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起4个月内，支付结算总价款的90%；自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起满3年的10个工作日内，向乙方免息支付结算总价款的8%；自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起满5年的10个工作日内，向乙方免息支付结算总价款的2%。

- 6.2 乙方应在甲方首次付款前，向甲方提供以自己名义开具的与结算总价款对应的增值税普通发票送交甲方，如因乙方未及时提供发票，甲方有权顺延付款期限。

- 6.3 乙方开具的发票金额应与总体验收报告单内容一致，甲方不支付超出总体验收报告单内容以外的任何费用。

- 6.4 乙方指定账户：

- 开户名：

- 开户银行：

- 账号：

- 第七条 风险承担

- 7.1 乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿责任。

- 7.2 货物毁损、丢失的风险自甲方在总体验收报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前货物的一切风险均由乙方承担。

- 第八条 违约责任

- 8.1 如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的货物交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一向甲方支付违约金，甲方可在约定应付价款中对该费用予以扣除。

- 8.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

- 8.2.1 乙方逾期30日仍不能供货；

- 8.2.2 乙方提供的设备质量不符合国家标准、本合同标准或响应文件约定标准；

- 8.2.3 乙方将订单转包、分包给第三方；

- 8.2.4 其他根本违约的情形。

- 8.3 如乙方单方解除合同或甲方因乙方原因解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同总价款 30%标准支付甲方违约金。

- 第九条 争议解决

- 如双方在本合同履行中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 第十条 其他约定

- 10.1 乙方承诺提供甲方使用的温度监控云平台管理软件不会造成知识产权纠纷，否则由乙方承担全部责任。

- 10.2 -70度冷冻箱、医用冷藏冰箱（≥350L）、医用冷藏展示冰箱(双开门）6台设备温度监控云平台管理软件3年免费使用期限届满后，如甲方需要继续使用温度监控云平台管理软件，乙方承诺按不高于300元/年/一个模块的标准收取管理软件使用费用。

- 第十一条 附则

- 11.1 本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

- 11.2 本合同组成文件和优先解释顺序：本合同补充协议；本合同及附件；议价结果公示；响应文件；采购文件；其他与本合同有关的资料。

- 11.3 本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

- 甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

- 法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

- 或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

- 合同签订地履行地：娄底市娄星区     签订时间：      年     月     日

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标商品名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息，有多个标的的需按要求提供分项报价

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人（单位负责人）为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标