三道心电图机技术参数

- ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

- 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器产品，可在电源220伏，50赫兹，室温5—40℃和相对湿度15%~95%的环境下正常工作

- 设备自带提手，方便移动

- 显示屏 ≥3.5英寸彩色屏显示，同屏显示3道以上心电波形

- 输入阻抗：≥50MΩ

- 频率响应：0.05-150Hz  (±3db)

- A/D转换：24bit

- 采样率：1000HZ

- 定标电压：1mV±3%

- 抗极化电压：≥500mV

- *内部噪声：≤12.5uVP-P

- 时间常数：＞3.2秒

- ▲共模抑制比：≥110dB

- 输入电流：≤0.01μA

- 具有外部输入接口：RS232端口，USB接口，网络接口，外部输入输出端口

- 设备内置存储器，存储病历≥500例

- 存储数据可通过USB口导入导出，导出或上传PDF等文件的功能，可接入医院信息系统

- 热敏式点阵打印机走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±1%

- 记录纸规格：≥80mm  卷纸或和折纸

- 可外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告，支持12*1 和6*2格式

- 具有自动测量自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能 自诊断功能。

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

- 灵敏度选择：2.5 mm/mV、5 mm/mV、10 mm/mV、20mm/mV，AGC（自动）

- 支持外接键盘，输入病人姓名更方便。

- ▲支持条码扫描枪，社保卡读卡器，身份证读卡器，方便录入病人ID信息。

- 直流电源：内置可充电电池，充足后可正常工作时间6小时以上

- 通过CE认证、通过FDA注册，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

## 心电图机配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 心电导联线 | 1 | 根 |
| 3 | 胸电极 | 1 | 盒（6只） |
| 4 | 肢电极 | 1 | 盒（4只） |
| 5 | 记录纸 | 1 | 卷 |
| 6 | 电池 | 1 | 个 |
| 7 | 纸转轴 | 1 | 根 |
| 8 | 保险管 | 2 | 个 |
| 9 | 电源线 | 1 | 根 |
| 10 | 说明书 | 1 | 本 |

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后15天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，质保二年，质保期内每年巡检两次。